# THAMWAY PROT series hardware server software
RF Controller section

使用するポート
5027/TCP RF Controller用ポートです。

コマンドのデリミタについて
TCP/IPを用いたコマンドには必ずデリミタ文字をつけて下さい。
デリミタは、'CR', 'CR+LF', ';'の３つのうちのいずれかです。

使用する数値について
整数
“0x”を頭につけると16進数とみなします。
“0”を頭につけると８進数とみなします。
“0b”を頭につけると2進数とみなします。
通常10進数とみなします。
例： 0x123 → 291
    0b1100 → 12
    0123 → 83
実数
数値の後ろに”u”をつけると1e-6とみなします。
数値の後ろに”m”をつけると1e-3とみなします。
数値の後ろに”k”をつけると1e+3とみなします。
例: 123k → 123000
   1.2u → 0.0000012

QPSK
送信パルスと同時にＱＰＳＫパルスを出力します。'QPSK1'と'QPSK2'の2本あります。
時間
時間の単位は(S)秒です。
周波数
周波数の単位は(Hz)ヘルツです。
電圧
電圧の単位は、(V)ボルトです。

# RFコマンド一覧
TCP/IP PORT NUMBER:5027

  1. 共通コマンド
機器情報を表示する。
[書式]
*idn?
[説明]
接続先のハードウェア・ソフトウェアの情報の表示を行います。
[表示例]
THAMWAY,CO477A/B,20100922,DIO2_DISABLE,

luaスクリプトファイルを実行する。
[書式]
run_lua <ファイル名＞
[説明]
PC上のluaスクリプトファイルを実行します。
[例]
run_lua c:/myprograms/test1.lua

I/Oポートにデータを書き込む
[書式]
outb <I/Oアドレス>,<バイトデータ(8bit)>
outw <I/Oアドレス>,<ワードデータ(16bit)>
[説明]
各機器のレジスターを直接操作することができます。

I/Oポートからデータを読み込む
[書式]
inb <I/Oアドレス>
inw <I/Oアドレス>
[説明]
各機器のレジスターを直接操作することができます。
inb: read 8bit data.
inw: read 16bit data.
  1. RF CONTROLコマンド
状態を読み出す。
[書式]
STTSR
[説明]

周波数読み書き
[書式]
FREQW<周波数>
FREQR
[説明]
周波数を設定します。MMM.HHHHHH (M=MHz, H=Hz)
[例]
12.5678MHz FREQW12.567800
98.1MHz FREQW98.100000 (OK)
        FREQW98.1 (NG)
小数点以下は必ず６桁指定してください。

送信レベル読み書き
[書式]
ATT1W<送信レベル>
ATT1R
[説明]
送信レベルの設定を行います。
送信レベル 0..1023
[例]
最小レベル	ATT1W0
最大レベル	ATT1W1023

受信ゲインの読み書き
[書式]
GAINW<ゲイン>
[説明]
受信ゲインの設定を行います。単位はdBです。
受信ゲイン 0..95
[例]
最小レベル GAINW0
最大レベル GAINW95
LPF設定の読み書き
[書式]
LPF1W<カットオフ周波数>
LPF1R
[説明]
LPF周波数を読み書きします。単位はヘルツです。
LPF周波数	100..1000000
[例]
最小周波数	LPF1W100
最大周波数	LPF1W1000000

Phase設定の読み書き
[書式]
PHASW<受信位相>
PHASR
[説明]
受信機の位相を読み書きします。単位は°です。
受信位相	0.0 .. 359.9
[例]
最小位相	LPF1W0.0
最大位相	LPF1W359.9

RF SW設定の読み書き
[書式]
RFSWW<onoff値>
RFSWR
[説明]
RFONスイッチの設定を行います。
RFSWオン	RFSWW1
RFSWオフ	RFSWW0
[例]
RFSWW1
RFSWW0