ADﾎﾞｰﾄﾞ DV14U25 仕様書
概要
DV14U25 高速ADﾎﾞｰﾄﾞの仕様です｡
ｱﾅﾛｸﾞ信号を高速ADで変換したﾃﾞｰﾀを､PCに取り込む事が出来ます｡
AD変換ﾃﾞｰﾀの記憶容量は､512Kﾃﾞｰﾀと大容量となっています｡

ﾎﾞｰﾄﾞの構成

ADﾎﾞｰﾄﾞのﾌﾞﾛｯｸを図1に示します｡
ｱﾅﾛｸﾞ信号は､A/D変換した後ﾒﾓﾘに記憶されます｡
PCからUSB経由で､波形ﾒﾓﾘのﾃﾞｰﾀを取得する事が出来ます｡

アナログ信号

A/D変換

波形メモリ

積算用加算

USB制御

タイミング制御

PC

図１．ADボード　ブロック図

2.ﾚｼﾞｽﾀﾏｯﾌﾟ
  表1にﾚｼﾞｽﾀ ﾏｯﾌﾟを示します｡

表1.ﾚｼﾞｽﾀ ﾏｯﾌﾟ

ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
20	STATUS	0	PLL	SOVF	COVF	0	END	BUSY	SP
21	ｺﾝﾄﾛｰﾙ	0	0	0	TEST	0	0	S.TRG	SP ON
22	MODE	0	INV	TC1	TC0	CS	C2	C1	C0
23	CLOCK	CK7	CK6	CK5	CK4	CK3	CK2	CK1	CK0
24	ｻﾝﾌﾟﾙ数	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0
25	ｻﾝﾌﾟﾙ数	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8
26	ｻﾝﾌﾟﾙ数	0	0	0	0	0	S18	S17	S16
28	積算回数	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
29	積算回数	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
2A	積算回数	0	0	0	0	0	0	D17	D16
2C	ﾌﾚｰﾑ数	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0
30	COS RAM ADDR	CA7	CA6	CA5	CA4	CA3	CA2	CA1	CA0
31	COS RAM ADDR	CA15	CA14	CA13	CA12	CA11	CA10	CA9	CA8
32	COS RAM ADDR	0	0	0	0	0	CA18	CA17	CA16
34	SIN RAM ADDR	SA7	SA6	SA5	SA4	SA3	SA2	SA1	SA0
35	SIN RAM ADDR	SA15	SA14	SA13	SA12	SA11	SA10	SA9	SA8
36	SIN RAM ADDR	0	0	0	0	0	SA18	SA17	SA16
38	COS RAM DATA	CD7	CD6	CD5	CD4	CD3	CD2	CD1	CD0
39	SIN RAM DARA	SD7	SD6	SD5	SD4	SD3	SD2	SD1	SD0
3A	COS AD DATA	CAD7	CAD6	CAD5	CAD4	CAD3	CAD2	CAD1	CAD0
3B	COS AD DATA	0	0	CAD13	CAD12	CAD11	CAD10	CAD9	CAD8
3C	SIN AD DATA	SAD7	SAD6	SAD5	SAD4	SAD3	SAD2	SAD1	SAD0
3D	SIN AD DATA	0	0	SAD13	SAD12	SAD11	SAD10	SAD9	SAD8
3E	REV	REV7	REV6	REV5	REV4	REV3	REV2	REV1	REV0
3F	名称	ID7	ID6	ID5	ID4	ID3	ID2	ID1	ID0

2-1. STATUSﾚｼﾞｽﾀ

ADﾎﾞｰﾄﾞの状態を調べるためのﾚｼﾞｽﾀです｡
読み込み専用です｡
ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
20	STATUS	0	PLL	SOVF	COVF	0	END	BUSY	SP

SP:ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ状態を示す｡
SP	0	AD停止状態
	1	AD ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ中

BUSY:ｻﾝﾌﾟﾙ開始ｺﾏﾝﾄﾞを受けてから終了するまでの状態を示す｡
BUSY	0	AD停止状態
	1	待機+動作中

END:ｻﾝﾌﾟﾙ終了の状態を示す｡
END	0	ADｻﾝﾌﾟﾙ未完了
	1	ADｻﾝﾌﾟﾙ終了

COVF:COS側ADが､過入力の状態を示す｡
COVF	0	COS AD入力ﾚﾍﾞﾙが､適正ﾚﾍﾞﾙ
	1	COS AD入力ﾚﾍﾞﾙが､過入力

SOVF:SIN側ADが､過入力の状態を示す｡
SOVF	0	SIN AD入力ﾚﾍﾞﾙが､適正ﾚﾍﾞﾙ
	1	SIN AD入力ﾚﾍﾞﾙが､過入力

PLL:PLL回路の状態を示す｡
PLL	0	PLL Lock状態(正常)
	1	PLL Unlock状態(異常)

2-2. ｺﾝﾄﾛｰﾙﾚｼﾞｽﾀ

ADﾎﾞｰﾄﾞの制御用ﾚｼﾞｽﾀです｡
ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
21	ｺﾝﾄﾛｰﾙ	0	0	0	TEST	0	0	S.TRG	SP ON

SP:ADのｻﾝﾌﾟﾙ開始を設定します｡
SP ON	0	AD停止
	1	ADｻﾝﾌﾟﾙ開始

S.TRG:SOFTﾄﾘｶﾞ信号を設定します｡
S.TRG	0	SOFTﾄﾘｶﾞ信号‘0’
	1	SOFTﾄﾘｶﾞ信号‘1’

TEST:TEST用DATAをRAMに転送開始する
TEST	0	通常
	1	TEST用ﾃﾞｰﾀ転送開始

2-3. MODE設定ﾚｼﾞｽﾀ

ADﾎﾞｰﾄﾞのﾓｰﾄﾞの設定するためのﾚｼﾞｽﾀです｡
ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
22	MODE	0	INV	TC1	TC0	CS	C2	C1	C0

   ADのｸﾛｯｸ分周比を設定します｡
  ADｸﾛｯｸ(MHz)=25(MHz)/(ｸﾛｯｸ分周比C*ｸﾛｯｸ分周比CK)
C2	C1	C0	ｸﾛｯｸ分周比C
0	0	0	1
0	0	1	2
0	1	0	4
0	1	1	8
1	0	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	128

CS:CLOCK選択を行います｡
S.TRG	0	内部ｸﾛｯｸ
	1	外部ｸﾛｯｸ

   TC0~TC1:ﾄﾘｶﾞ条件を設定します｡
TC1	TC0	ﾄﾘｶﾞ条件
0	0	ｿﾌﾄｳｪｱﾄﾘｶﾞ
0	1	外部ﾄﾘｶﾞ:TTL立ち下がり
1	0	外部ﾄﾘｶﾞ:TTL立ち上がり
1	1	設定禁止

INV:積算時に符号反転を行う設定をします｡
INV	0	通常加算ﾓｰﾄﾞ
	1	反転加算ﾓｰﾄﾞ

2-4. CLK分周設定ﾚｼﾞｽﾀ

ADﾎﾞｰﾄﾞのﾓｰﾄﾞの設定するためのﾚｼﾞｽﾀです｡
ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
23	CLOCK	CK7	CK6	CK5	CK4	CK3	CK2	CK1	CK0

   ADのｸﾛｯｸ分周比を設定します｡
  ADｸﾛｯｸ(MHz)=25(MHz)/(ｸﾛｯｸ分周比C*ｸﾛｯｸ分周比CK)

CK7	CK6	CK5	CK4	CK3	CK2	CK1	CK0	ｸﾛｯｸ分周比CK
0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0	1	0	3
0	0	0	0	0	0	1	1	4
0	0	0	0	0	1	0	0	5
0	0	0	0	0	1	0	1	6
1	1	1	1	1	1	1	0	255
1	1	1	1	1	1	1	1	256

2-5. ｻﾝﾌﾟﾙ数設定ﾚｼﾞｽﾀ

1回の取り込みｻﾝﾌﾟﾙ数を設定します｡1以上の数値を設定してください｡
ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
24	ｻﾝﾌﾟﾙ数	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0
25		S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8
26		0	0	0	0	0	S18	S17	S16

2-6. 積算回数設定ﾚｼﾞｽﾀ

積算回数を設定します｡1以上の数値を設定してください｡
16BitのADの場合は､D15~D0の範囲の設定になります
ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
28	積算回数	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
29		D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
2A		0	0	0	0	0	0	D17	D16

2-7. ﾌﾚｰﾑ数設定ﾚｼﾞｽﾀ

ﾌﾚｰﾑ数の設定します｡

ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
2C	ﾌﾚｰﾑ数	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0

F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0	ﾌﾚｰﾑ数
0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0	1	0	3
1	1	1	1	1	1	1	1	256

   例1)積算回数2回､ﾌﾚｰﾑ数3の設定
1回の積算を行う時､ｻﾝﾌﾟﾙの個数をﾌﾚｰﾑ数として､定義します｡
積算は､SP1A+SP1B､SP2A+SP2B､SP3A+SP3Bの計算をします｡

サンプル
サンプル
サンプル
サンプル
サンプル
サンプル

SP1A
SP2A
SP3A
SP1B
SP2B
SP3B
積算1回目
積算２回目

2-8. COS RAMｱﾄﾞﾚｽ設定ﾚｼﾞｽﾀ

COS側のRAMｱﾄﾞﾚｽを設定します｡
ｻﾝﾌﾟﾙ開始時､RAMﾃﾞｰﾀ取得開始前に設定して下さい
ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
30	COS RAM / ADDR	CA7	CA6	CA5	CA4	CA3	CA2	CA1	CA0
31		CA15	CA14	CA13	CA12	CA11	CA10	CA9	CA8
32		0	0	0	0	0	CA18	CA17	CA16

2-9. SIN RAMｱﾄﾞﾚｽ設定ﾚｼﾞｽﾀ

SIN側のRAMｱﾄﾞﾚｽを設定します｡
ｻﾝﾌﾟﾙ開始時､RAMﾃﾞｰﾀ取得開始前に設定して下さい
ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
34	SIN RAM / ADDR	SA7	SA6	SA5	SA4	SA3	SA2	SA1	SA0
35		SA15	SA14	SA13	SA12	SA11	SA10	SA9	SA8
36		0	0	0	0	0	SA18	SA17	SA16

2-10. COS RAMﾃﾞｰﾀ読み出しﾚｼﾞｽﾀ

COSのRAMﾃﾞｰﾀを取得します｡
USBのﾊﾞｰｽﾄﾓｰﾄﾞで読み出す事で､高速読み出しが可能になります｡

ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
38	RAM DATA	CD7	CD6	CD5	CD4	CD3	CD2	CD1	CD0

 ･読み出し時のﾃﾞｰﾀの順番

読み出すごとに下位の桁のﾃﾞｰﾀから順に読み出されます｡
4ﾊﾞｲﾄのﾃﾞｰﾀを読み終わるとRAMｱﾄﾞﾚｽを自動ｲﾝｸﾘﾒﾝﾄします｡
そのため､次ｱﾄﾞﾚｽの下位の桁から順にﾃﾞｰﾀを読む事が出来ます｡
読み出し	RAMｱﾄﾞﾚｽ	ﾃﾞｰﾀ
1	ｱﾄﾞﾚｽ+0	CD0 7-0
2		CD0 14-8
3		CD0 23-16
4		CD0 31-24
5	ｱﾄﾞﾚｽ+1	CD1 7-0
6		CD1 14-8
7		CD1 23-16
8		CD1 31-24
9	ｱﾄﾞﾚｽ+2	CD2 7-0

2-11. SIN RAMﾃﾞｰﾀ読み出しﾚｼﾞｽﾀ

SINのRAMﾃﾞｰﾀを取得します｡
USBのﾊﾞｰｽﾄﾓｰﾄﾞで読み出す事で､高速読み出しが可能になります｡

ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
39	RAM DATA	SD7	SD6	SD5	SD4	SD3	SD2	SD1	SD0

 ･読み出し時のﾃﾞｰﾀの順番

読み出すごとに下位の桁のﾃﾞｰﾀから順に読み出されます｡
4ﾊﾞｲﾄのﾃﾞｰﾀを読み終わるとRAMｱﾄﾞﾚｽを自動ｲﾝｸﾘﾒﾝﾄします｡
そのため､次ｱﾄﾞﾚｽの下位の桁から順にﾃﾞｰﾀを読む事が出来ます｡
読み出し	RAMｱﾄﾞﾚｽ	ﾃﾞｰﾀ
1	ｱﾄﾞﾚｽ+0	SD0 7-0
2		SD0 14-8
3		SD0 23-16
4		SD0 31-24
5	ｱﾄﾞﾚｽ+1	SD1 7-0
6		SD1 14-8
7		SD1 23-16
8		SD1 31-24
9	ｱﾄﾞﾚｽ+2	SD2 7-0

2-12. COS AD DATA 読み出しﾚｼﾞｽﾀ

COS側のADﾃﾞｰﾀを取得する事が出来ます｡
読み出す前に､ｱﾄﾞﾚｽ3A(H)に0を書き込む作業を行って下さい｡
書き込み時のﾀｲﾐﾝｸﾞでCOS側のAD値が､読み出しﾚｼﾞｽﾀに転送します｡
ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
3A	COS AD DATA	CAD7	CAD6	CAD5	CAD4	CAD3	CAD2	CAD1	CAD0
3B		0	0	CAD13	CAD12	CAD11	CAD10	CAD9	CAD8

2-13. SIN AD DATA 読み出しﾚｼﾞｽﾀ

SIN側のADﾃﾞｰﾀを取得する事が出来ます｡
読み出す前に､ｱﾄﾞﾚｽ3C(H)に0を書き込む作業を行って下さい｡
書き込み時のﾀｲﾐﾝｸﾞでSIN側のAD値が､読み出しﾚｼﾞｽﾀに転送します｡

ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
3C	SIN AD DATA	SAD7	SAD6	SAD5	SAD4	SAD3	SAD2	SAD1	SAD0
3D		0	0	SAD13	SAD12	SAD11	SAD10	SAD9	SAD8

2-14. REVﾃﾞｰﾀ読み出しﾚｼﾞｽﾀ

ﾎﾞｰﾄﾞのﾚﾋﾞｼﾞｮﾝを取得します｡
ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
3E	REV	REV7	REV6	REV5	REV4	REV3	REV2	REV1	REV0

2-15. ﾎﾞｰﾄﾞ名称ﾚｼﾞｽﾀ

ﾎﾞｰﾄﾞの名称を取得します｡
読み出し毎に､次の文字を取得できます｡
終了ｺｰﾄﾞは､0(H)です｡
さらに読み出すと､先頭の文字が読み出されます｡

ｱﾄﾞﾚｽ	内容	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
3F	REV	ID7	ID6	ID5	ID4	ID3	ID2	ID1	ID0

読み出し	ﾃﾞｰﾀ	ｺｰﾄﾞ
1	ID0 7-0	“D”
2	ID1 7-0	“V”
3	ID2 7-0	“1”
4	ID3 7-0	“4”
5	ID4 7-0	“U”
…	ID5 7-0
45	ID44 7-0	00(H)

文字例)DV14U25 ,101025,CLK=25MHZ,BIT=14,RAM=524288,